| Aparat USG nr 1- Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent (marka)……………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………………………....……….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r. |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |
|  | Aparat echokardiograficzny na podstawie jezdnej z możliwością zablokowania każdego z kół osobno | wymagany |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln | wymagany |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | wymagany |
|  | Waga aparatu z wyposażeniem max. 80 kg | wymagany |
|  | Monitor aparatu wykonany w technologii OLED, LED lub HDU o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23” | Oceniany 23 cale - 0 pkt. >23 cale - 10 pkt. ……………. (Należy podać) |
|  | Funkcja obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | wymagany |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15” z możliwością regulacji pochylenia w zakresie min. 40˚ | wymagany |
|  | Zintegrowany dysk twardy SSD o pojemności min. 1 TB | wymagany |
|  | Podgrzewacz żelu zintegrowany z konsolą | wymagany |
|  | Konsola operatora – pulpit z regulacją wysokości o min. 30 cm i obrotu o min. 40˚. | wymagany |
|  | Niezależne, bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4. | wymagany |
|  | Moduł EKG z odprowadzeniami | wymagany |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B umożliwiająca optymalizację pod kątem tkanek miękkich oraz wsierdzia | wymagany |
|  | Cyfrowe suwaki TGC z możliwością zapamiętania min. 3 preferowanych ustawień | wymagany |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 6500 obr./sek. | Oceniany 6500 obr./sek. - 0 pkt. >6500 obr./sek. - 10 pkt. ……………. (Należy podać) |
|  | Głębokość penetracji obejmująca zakres od min. 2,0 – 48,0 cm | wymagany |
|  | Color Doppler z maksymalną prędkością odświeżania min. 230 obr./sek. | wymagany |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | wymagany |
|  | M-Mode | wymagany |
|  | Anatomiczny M-Mode oraz Zakrzywiony Anatomiczny M-Mode | wymagany |
|  | Doppler Spaktralny Fali Pulsacyjnej (PWD) oraz Ciągłej (CWD) | wymagany |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | wymagany |
|  | Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niezależnej od zjawiska Dopplera | wymagany |
|  | Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |  |
|  | Zautomatyzowane wyliczenie frakcji wyrzutowej w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji oraz oznaczaniem obrysu wsierdzia lewej komory dostępne z oraz bez sygnału EKG | wymagany |
|  | Zautomatyzowana analiza odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory z możliwością zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu „oko byka”, z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji, oznaczaniem obrysów mięśnia lewej komory oraz równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej | wymagany |
|  | Zautomatyzowana identyfikacja najczęściej spotykanych przepływów i wymiarowanie kluczowych parametrów na spektrum dla min. zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, płucnej oraz dopplera tkankowego z pomiarem min. 35 parametrów bez konieczności podłączania odprowadzeni EKG | wymagany |
|  | Analiza odkształcenia podłużnego dla lewego przedsionka na bazie dwóch projekcji koniuszkowych z wyznaczaniem parametrów objętościowych i frakcji opróżniania lewego przedsionka | wymagany |
|  | Analiza odkształcenia podłużnego dla prawej komory z wyznaczaniem parametru odkształcenia dla wolnej ściany prawej komory oraz TAPSE | wymagany |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 2D dla młodzieży i dorosłych wykonana w technologii Single Cristal |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1.0 – 5.0 MHz (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 240 | wymagany |
|  | Kąt obrazowania w trybie B min.115º | Oceniany 115° - 0 pkt > 115° - 20 pkt ……………. (Należy podać) |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm | wymagany |
|  | Głowica liniowa naczyniowa |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 2.0 – 10.0 (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 190 | wymagany |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 15 cm | wymagany |
|  | Głowica liniowa hokejowa |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 165 | wymagany |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 10 cm | wymagany |
|  | Archiwizacja |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym, m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta | wymagany |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet (Zamawiający posiada licencję), komunikacja z HIS, PACS/RIS co najmniej przez DICOM. Archiwizacja na serwer Zamawiającego. | wymagany |
|  | Videoprinter monochromatyczny | wymagany |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 750 GB | wymagany |
|  | Eksport obrazów na zewnętrzne nośniki w formatach min. DICOM, JPEG, MP4 | wymagany |
|  | Interfejs sieciowy DICOM. Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: - DICOM Send/Receive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist, - DICOM Print. | wymagany |
|  | Liczba gniazd USB umożliwiających eksport danych na zewnętrzne nośniki min. 6 | wymagany |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | wymagany |
|  | Paszport techniczny | Wymagany |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |

| Aparat USG nr 2 - Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent (marka)……………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………………………....……….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r. |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |
|  | Aparat echokardiograficzny na podstawie jezdnej z możliwością zablokowania każdego z kół osobno | wymagany |
|  | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln | wymagany |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | wymagany |
|  | Waga aparatu z wyposażeniem max. 80 kg | wymagany |
|  | Monitor aparatu wykonany w technologii OLED, LED lub HDU o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23” | Oceniany 23 cale - 0 pkt. >23 cale - 10 pkt. ……………. (Należy podać) |
|  | Funkcja obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | wymagany |
|  | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15” z możliwością regulacji pochylenia w zakresie min. 40˚ | wymagany |
|  | Zintegrowany dysk twardy SSD o pojemności min. 1 TB | wymagany |
|  | Podgrzewacz żelu zintegrowany z konsolą | wymagany |
|  | Konsola operatora – pulpit z regulacją wysokości o min. 30 cm i obrotu o min. 40˚. | wymagany |
|  | Niezależne, bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4. | wymagany |
|  | Moduł EKG z odprowadzeniami | wymagany |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B umożliwiająca optymalizację pod kątem tkanek miękkich oraz wsierdzia | wymagany |
|  | Cyfrowe suwaki TGC z możliwością zapamiętania min. 3 preferowanych ustawień | wymagany |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 6500 obr./sek. | Oceniany 6500 obr./sek. - 0 pkt. >6500 obr./sek. - 10 pkt. ……………. (Należy podać) |
|  | Głębokość penetracji obejmująca zakres od min. 2,0 – 48,0 cm | wymagany |
|  | Color Doppler z maksymalną prędkością odświeżania min. 230 obr./sek. | wymagany |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | wymagany |
|  | M-Mode | wymagany |
|  | Anatomiczny M-Mode oraz Zakrzywiony Anatomiczny M-Mode | wymagany |
|  | Doppler Spaktralny Fali Pulsacyjnej (PWD) oraz Ciągłej (CWD) | wymagany |
|  | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | wymagany |
|  | Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niezależnej od zjawiska Dopplera | wymagany |
|  | Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |  |
|  | Zautomatyzowane wyliczenie frakcji wyrzutowej w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji oraz oznaczaniem obrysu wsierdzia lewej komory dostępne z oraz bez sygnału EKG | wymagany |
|  | Zautomatyzowana analiza odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory z możliwością zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu „oko byka”, z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji, oznaczaniem obrysów mięśnia lewej komory oraz równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej | wymagany |
|  | Zautomatyzowana identyfikacja najczęściej spotykanych przepływów i wymiarowanie kluczowych parametrów na spektrum dla min. zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, płucnej oraz dopplera tkankowego z pomiarem min. 35 parametrów bez konieczności podłączania odprowadzeni EKG | wymagany |
|  | Analiza odkształcenia podłużnego dla lewego przedsionka na bazie dwóch projekcji koniuszkowych z wyznaczaniem parametrów objętościowych i frakcji opróżniania lewego przedsionka | wymagany |
|  | Analiza odkształcenia podłużnego dla prawej komory z wyznaczaniem parametru odkształcenia dla wolnej ściany prawej komory oraz TAPSE | wymagany |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |
|  | Głowica sektorowa matrycowa 2D dla młodzieży i dorosłych wykonana w technologii Single Cristal |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1.0 – 5.0 MHz (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 240 | wymagany |
|  | Kąt obrazowania w trybie B min.115º | Oceniany 115° - 0 pkt > 115° - 20 pkt ……………. (Należy podać) |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm | wymagany |
|  | Głowica liniowa |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4.0 – 12.0 (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 190 | wymagany |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 8 cm | wymagany |
|  | Głowica convex |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1 MHz) | wymagany |
|  | Ilość fizycznych kryształów: min. 190 | wymagany |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 48 cm | wymagany |
|  | Archiwizacja |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym, m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta | wymagany |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet (Zamawiający posiada licencję), komunikacja z HIS, PACS/RIS co najmniej przez DICOM. Archiwizacja na serwer Zamawiającego. | wymagany |
|  | Videoprinter monochromatyczny | wymagany |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 750 GB | wymagany |
|  | Eksport obrazów na zewnętrzne nośniki w formatach min. DICOM, JPEG, MP4 | wymagany |
|  | Interfejs sieciowy DICOM. Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: - DICOM Send/Receive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist, - DICOM Print. | wymagany |
|  | Liczba gniazd USB umożliwiających eksport danych na zewnętrzne nośniki min. 6 | wymagany |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | wymagany |
|  | Paszport techniczny | Wymagany |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |