	Aparat USG nr 1- Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych – 1 szt.

	Producent (marka)……………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać)
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………………………....……….. (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany / oceniany

	1. 
	Aparat echokardiograficzny na podstawie jezdnej z możliwością zablokowania każdego z kół osobno
	wymagany

	2. 
	Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln
	wymagany

	3. 
	Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym.
	wymagany

	4. 
	Waga aparatu z wyposażeniem max. 80 kg
	wymagany

	5. 
	Monitor aparatu wykonany w technologii OLED, LED lub HDU o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23”
	Oceniany
23 cale - 0 pkt.
>23 cale - 10 pkt.
…………….
(Należy podać)

	6. 
	Funkcja obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu
	wymagany

	7. 
	Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15” z możliwością regulacji pochylenia w zakresie min. 40˚
	wymagany

	8. 
	Zintegrowany dysk twardy SSD o pojemności min. 1 TB
	wymagany

	9. 
	Podgrzewacz żelu zintegrowany z konsolą
	wymagany

	10. 
	Konsola operatora – pulpit z regulacją wysokości o min. 30 cm i obrotu o min. 40˚.
	wymagany

	11. 
	Niezależne, bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4.
	wymagany

	12. 
	Moduł EKG z odprowadzeniami
	wymagany

	13. 
	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	14. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B umożliwiająca optymalizację pod kątem tkanek miękkich oraz wsierdzia
	wymagany

	15. 
	Cyfrowe suwaki TGC z możliwością zapamiętania min. 3 preferowanych ustawień
	wymagany

	16. 
	B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 6500 obr./sek.
	Oceniany
6500 obr./sek. - 0 pkt.
>6500 obr./sek. - 10 pkt.
…………….
(Należy podać)

	17. 
	Głębokość penetracji obejmująca zakres od min. 2,0 – 48,0 cm
	wymagany

	18. 
	Color Doppler z maksymalną prędkością odświeżania min. 230 obr./sek.
	wymagany

	19. 
	[bookmark: _GoBack]Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem.
	wymagany

	20. 
	M-Mode
	wymagany

	21. 
	Anatomiczny M-Mode oraz Zakrzywiony Anatomiczny M-Mode
	wymagany

	22. 
	Doppler Spaktralny Fali Pulsacyjnej (PWD) oraz Ciągłej (CWD)
	wymagany

	23. 
	Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej
	wymagany

	24. 
	Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niezależnej od zjawiska Dopplera
	wymagany

	25. 
	Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe

	26. 
	Zautomatyzowane wyliczenie frakcji wyrzutowej w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji oraz oznaczaniem obrysu wsierdzia lewej komory dostępne z oraz bez sygnału EKG
	wymagany

	27. 
	Zautomatyzowana analiza odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory z możliwością zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu „oko byka”, z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji, oznaczaniem obrysów mięśnia lewej komory oraz równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej
	wymagany

	28. 
	Zautomatyzowana identyfikacja najczęściej spotykanych przepływów i wymiarowanie kluczowych parametrów na spektrum dla min. zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, płucnej oraz dopplera tkankowego z pomiarem min. 35 parametrów bez konieczności podłączania odprowadzeni EKG
	wymagany

	29. 
	Analiza odkształcenia podłużnego dla lewego przedsionka na bazie dwóch projekcji koniuszkowych z wyznaczaniem parametrów objętościowych i frakcji opróżniania lewego przedsionka
	wymagany

	30. 
	Analiza odkształcenia podłużnego dla prawej komory z wyznaczaniem parametru odkształcenia dla wolnej ściany prawej komory oraz TAPSE
	wymagany

	31. 
	Głowice ultradźwiękowe

	32. 
	Głowica sektorowa matrycowa 2D dla młodzieży i dorosłych wykonana w technologii Single Cristal

	33. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1.0 – 5.0 MHz (+/- 1 MHz)
	wymagany

	34. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 240
	wymagany

	35. 
	Kąt obrazowania w trybie B min.115º
	Oceniany
115° - 0 pkt
> 115° - 20 pkt
…………….
(Należy podać)

	36. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm
	wymagany

	37. 
	Głowica liniowa naczyniowa

	38. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 2.0 – 10.0 (+/- 1 MHz)
	wymagany

	39. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 190
	wymagany

	40. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 15 cm
	wymagany

	41. 
	Głowica liniowa hokejowa

	42. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 5,0 – 18,0 MHz (+/- 1 MHz)
	wymagany

	43. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 165
	wymagany

	44. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 10 cm
	wymagany

	45. 
	Archiwizacja

	46. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym, m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta
	wymagany

	47. 
	Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet (Zamawiający posiada licencję), komunikacja z HIS, PACS/RIS co najmniej przez DICOM. Archiwizacja na serwer Zamawiającego.
	wymagany

	48. 
	Videoprinter monochromatyczny
	wymagany

	49. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 750 GB
	wymagany

	50. 
	Eksport obrazów na zewnętrzne nośniki w formatach min. DICOM, JPEG, MP4
	wymagany

	51. 
	Interfejs sieciowy DICOM. Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: 
· DICOM Send/Receive, 
· DICOM Storage Commitment,
· DICOM Worklist,
· DICOM Print. 
	wymagany

	52. 
	Liczba gniazd USB umożliwiających eksport danych na zewnętrzne nośniki min. 6
	wymagany

	53. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	wymagany

	54. 
	Paszport techniczny
	Wymagany

	55. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Wymagany

	56. 
	Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia
	Zalecany przez producenta (*):
TAK, co ………. miesięcy
NIE - nie wymagany
(*) wskazać właściwe













	Aparat USG nr 2 - Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych – 1 szt.

	Producent (marka)……………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. (Należy podać)
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………………………....……….. (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany / oceniany

	1. 
	Aparat echokardiograficzny na podstawie jezdnej z możliwością zablokowania każdego z kół osobno
	wymagany

	2. 
	Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 100 mln
	wymagany

	3. 
	Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym.
	wymagany

	4. 
	Waga aparatu z wyposażeniem max. 80 kg
	wymagany

	5. 
	Monitor aparatu wykonany w technologii OLED, LED lub HDU o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, na przegubowym ramieniu, o przekątnej min. 23”
	Oceniany
23 cale - 0 pkt.
>23 cale - 10 pkt.
…………….
(Należy podać)

	6. 
	Funkcja obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu
	wymagany

	7. 
	Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 15” z możliwością regulacji pochylenia w zakresie min. 40˚
	wymagany

	8. 
	Zintegrowany dysk twardy SSD o pojemności min. 1 TB
	wymagany

	9. 
	Podgrzewacz żelu zintegrowany z konsolą
	wymagany

	10. 
	Konsola operatora – pulpit z regulacją wysokości o min. 30 cm i obrotu o min. 40˚.
	wymagany

	11. 
	Niezależne, bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4.
	wymagany

	12. 
	Moduł EKG z odprowadzeniami
	wymagany

	13. 
	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	14. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B umożliwiająca optymalizację pod kątem tkanek miękkich oraz wsierdzia
	wymagany

	15. 
	Cyfrowe suwaki TGC z możliwością zapamiętania min. 3 preferowanych ustawień
	wymagany

	16. 
	B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 6500 obr./sek.
	Oceniany
6500 obr./sek. - 0 pkt.
>6500 obr./sek. - 10 pkt.
…………….
(Należy podać)

	17. 
	Głębokość penetracji obejmująca zakres od min. 2,0 – 48,0 cm
	wymagany

	18. 
	Color Doppler z maksymalną prędkością odświeżania min. 230 obr./sek.
	wymagany

	19. 
	Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem.
	wymagany

	20. 
	M-Mode
	wymagany

	21. 
	Anatomiczny M-Mode oraz Zakrzywiony Anatomiczny M-Mode
	wymagany

	22. 
	Doppler Spaktralny Fali Pulsacyjnej (PWD) oraz Ciągłej (CWD)
	wymagany

	23. 
	Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej
	wymagany

	24. 
	Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niezależnej od zjawiska Dopplera
	wymagany

	25. 
	Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe

	26. 
	Zautomatyzowane wyliczenie frakcji wyrzutowej w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji oraz oznaczaniem obrysu wsierdzia lewej komory dostępne z oraz bez sygnału EKG
	wymagany

	27. 
	Zautomatyzowana analiza odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory z możliwością zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu „oko byka”, z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji, oznaczaniem obrysów mięśnia lewej komory oraz równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej
	wymagany

	28. 
	Zautomatyzowana identyfikacja najczęściej spotykanych przepływów i wymiarowanie kluczowych parametrów na spektrum dla min. zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, płucnej oraz dopplera tkankowego z pomiarem min. 35 parametrów bez konieczności podłączania odprowadzeni EKG
	wymagany

	29. 
	Analiza odkształcenia podłużnego dla lewego przedsionka na bazie dwóch projekcji koniuszkowych z wyznaczaniem parametrów objętościowych i frakcji opróżniania lewego przedsionka
	wymagany

	30. 
	Analiza odkształcenia podłużnego dla prawej komory z wyznaczaniem parametru odkształcenia dla wolnej ściany prawej komory oraz TAPSE
	wymagany

	31. 
	Głowice ultradźwiękowe

	32. 
	Głowica sektorowa matrycowa 2D dla młodzieży i dorosłych wykonana w technologii Single Cristal

	33. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1.0 – 5.0 MHz (+/- 1 MHz)
	wymagany

	34. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 240
	wymagany

	35. 
	Kąt obrazowania w trybie B min.115º
	Oceniany
115° - 0 pkt
> 115° - 20 pkt
…………….
(Należy podać)

	36. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 28 cm
	wymagany

	37. 
	Głowica liniowa

	38. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4.0 – 12.0 (+/- 1 MHz)
	wymagany

	39. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 190
	wymagany

	40. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 8 cm
	wymagany

	41. 
	Głowica convex

	42. 
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1 MHz)
	wymagany

	43. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 190
	wymagany

	44. 
	Maksymalna głębokość obrazowania min. 48 cm
	wymagany

	45. 
	Archiwizacja

	46. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym, m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta
	wymagany

	47. 
	Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet (Zamawiający posiada licencję), komunikacja z HIS, PACS/RIS co najmniej przez DICOM. Archiwizacja na serwer Zamawiającego.
	wymagany

	48. 
	Videoprinter monochromatyczny
	wymagany

	49. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 750 GB
	wymagany

	50. 
	Eksport obrazów na zewnętrzne nośniki w formatach min. DICOM, JPEG, MP4
	wymagany

	51. 
	Interfejs sieciowy DICOM. Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: 
· DICOM Send/Receive, 
· DICOM Storage Commitment,
· DICOM Worklist,
· DICOM Print. 
	wymagany

	52. 
	Liczba gniazd USB umożliwiających eksport danych na zewnętrzne nośniki min. 6
	wymagany

	53. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	wymagany

	54. 
	Paszport techniczny
	Wymagany

	55. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Wymagany

	56. 
	Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia
	Zalecany przez producenta (*):
TAK, co ………. miesięcy
NIE - nie wymagany
(*) wskazać właściwe
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